口腔设备采购技术参数及配置需求：

牙科综合治疗机技术参数及配置

一、技术参数：

1、额定电压：频率：220V，50Hz；气源气压：0.5Mpa-0.8Mpa；水源水压：0.2Mpa-0.4Mpa；

2、高速手机：进口钢球轴承。转速≥300000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒；

3、气动低速手机：含直机、弯机、马达。转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒；三用枪：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒；

4、医生操作台：医生位控制面板设有全电脑控制按键，至少包括：电源指示灯、设置键、复位键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、牙椅升、降、俯、仰键。

5、助手操作台：二关节旋转式助手架；控制按键：具有口腔灯、漱口水、冲盂水；有三个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸。

6、感应式LED口腔灯：要求操作模式可红外感应控制和手动扳柄开关，有强弱光选择。

7、痰盂：内嵌式陶瓷漱口盆，易于清洗。

8、器械盘：可承载≥1.5千克，设有总气开关，可轻松控制治疗机水、气、电。独立防脱式五联枪架，预留洁牙机升级位。

9、吸唾系统：内置式强、弱吸过滤装置，配有强、弱吸清洗过滤网，方便拆卸和清洗消毒，具有沉渣过滤功能。

10、净化水系统：采用手动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水，也满足管路消毒需要；外置式纯净水瓶，方便拆卸，方便加水。

11、冲盂漱口定量给水自动控制系统：电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。

12、牙科（患者）椅：采用直流电机驱动，牙椅座椅和靠背联动设计，避免患者背部牵拉及搓背感，靠背运动 -5°— 63°，牙科椅承载能力≥135Kg，牙椅皮垫采用皮革面料，柔软耐磨，能擦洗消毒。牙椅具有抬腿补偿结构， 头枕采用多关节折叠式。牙科椅采用双扶手设计，外扶手可向下旋转。牙椅操作采用手控或脚控，设有机椅互锁装置。

13、医生座椅：可升降移动式医生座椅。

二、配置要求：

配置高速手机4支和低速手机2套（含直、弯机各一套）、三用喷枪2支、医生座椅2张。

根管预备机技术参数及配

一、技术参数：

1、速度：100--2500rpm，扭矩：0.4--5.0Ncm；

2、采用高性能无刷电机，扭力大、转速高、噪音小；

3、弯机头：6:1减速比弯机头，360°可旋转；

4、输出扭矩控制：采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，预防断针；

5、工作模式：连续运动、往复运动、单向正转、单向反转；

6、手柄：无线手柄，可无线充电；

7、程序：≧9种自定义程序和内置多种主流锉系统，同时也可在使用时根据工作情况进行修改。

二、配置要求：

底座1个、手柄1个、弯手机1个、注油嘴1个、电源适配器1个

牙科电动抽吸系统技术参数

一、技术参数：

1、工作条件：

环境条件：环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤70%、通风流量≥0.1m³/s。

工作时间 ：100%连续工作。

2、结构形式：

真空负压机组采用的动力源为气环或水环真空泵，整套牙科抽吸机组由负压泵、分离部分等组成。

3、负压泵机组：负压泵机组由1台抽吸机泵头组成，整套机组的抽吸流量：≥900L/min，机组的抽吸负压：≤-13Kpa。

4、分离部分：带有自动分水器，可实现自动排污。

5、可以提供3-6台牙椅负压抽吸牙科口内抽吸的动力源和处理设备。

牙科电动无油空压机技术参数

一、技术参数：

1、结构形式：整台牙科电动无油空压机由压缩机机头、储气罐等组成，结构稳定、安全、节能、环保。

2、技术指标及特点：产气量：最大每台≥200L/分钟，每台空压机为2个机头组成，噪音:≤68分贝。

3、储气罐容积为≥60L，内外喷塑，保证气体的洁净；罐体安装有安全阀、压力表、自动排水阀及单向阀。

根测仪技术参数及配置

一、技术参数：

1、显示：≧4.3英寸LCD屏；分辨率800*480。

2、报警提示：可根据需求设定根尖报警止点，有报警声提示；

3、显示屏：彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示工作锉针在根管中的轨迹；

4、测量技术：基于DSP数字信号处理测量技术，自动校准；

5、锉夹、唇挂钩可高温高压消毒；

二、配置要求：

主机 1台、测量线 1根、锉夹 4根、唇挂钩 5个。

热熔牙胶充填机技术参数及配置

- 技术参数：

1、锂电池：≧3.7V/2000mAh可充电锂电池；

2、加热充填部分:充电底座可实时监控电池温度，无线手持式，温度预设：≧4档选择，至少包含150℃、180℃、200℃、230℃。

3、注射充填部分:

3.1、无线手持式；

3.2、标配≧4枚可重复使用的注胶针，可选配一次性使用注胶针；

3.3、银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩就可以旋转银针角度；

3.4、牙胶棒直接装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却；

3.5、指示窗：牙胶余量显示指示窗，显示牙胶余量情况；

3.6、显示屏：采用OLED液晶屏显示，电量、温度、速度等参数可以直观显示；双对称注胶按键；

3.7、保护机制：超时自动停止加热，超时自动关机；

3.8、温度档位：≧5档选择，至少包含100℃、120℃、150℃、180℃、200℃；

3.9、注胶速度：≧3档选择，≧3组可关机记忆保存的参数模式。

二、配置要求：

加热充填手柄、充电底座及电源适配器各1个、工作尖4枚及隔热套4个、注射充填手柄、充电底座及电源适配器各1个、注胶针4枚及隔热保护罩2个配注胶针扳手1个、电池2个、清洁环1个

超声牙周治疗仪技术参数及配置

一、技术参数

1、输出的尖端主振动偏移（最大值）：≦90μm；输出的尖端振动频率∶30kHz±5kHz；输出的半偏移力（最大值）:≦ 5N；输出功率∶3W～20W，根据工况实时调整输出功率，保证功率输出稳定；

2、进水压力∶1bar～5bar；

3、工作尖：钛合金工作尖，硬度低，有弹性，不伤牙骨质、牙釉质，工作尖圆形轨迹振动，具有抛光功能，手柄和工作尖可高温消毒。

4、供水系统：双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水；

具有清洁模式功能；

二、主要配置∶

主机1台、接插式手柄 2支、脚踏开关1个、电源线1根、工作尖标配3支+PS尖一个、限力扳手2个、根管扳手1个

光固化机技参数及配置

一、技术参数：

1、电池：≧3.6V/1400mAh；

2、光照强度：1000－1700mW/cm²；

3、导光棒光学有效面积：≧50mm²；

4、波长：385nm－515nm；

5、运行模式：间歇运行设备；

6、工作模式：渐进、脉冲、全功率模式；

7、电池：锂电池可更换；一次性充满电；

8、工作模式：全功率，渐进，脉冲；

9、时间设定：可调节时间设定；

二、配置要求：

光固化主机1个，导光棒1个，遮光片1个，电源适配器1个，支架1个

超声波清洗机技术参数及配置

一、技术参数：

1、清洗槽容积：≧6.0L；

2、清洗槽尺寸：≧300mm*200mm*100mm；

3、超声波频率：≧35000Hz；

4、清洗槽材质：不锈钢304；

5、控制板：电容感应式控制板（触摸式按键板）；

6、排水：排水阀开/关排水；

7、超声波发生器：超声波分布均匀；

8、加热器：陶瓷加热器；

9、LED显示器：≧3色，≧3英寸，≧6段定时，≧3组温度选择；

10、散热风扇：PCB板散热及换能器散热；

二、配置要求：

主机1台、封口机1台、清洗篮2个、排水管1根、电源线1根。

医用等离子体空气消毒器技术参数

一、技术参数：

1、额定循环风量:≥600m³/h；

2、等离子体电场强度:≥8500V；

3、集尘区电场强度达到:4000V；

4、等离子体密度:可达5.6×1018 ~ 1.25×1019m-3，等离子体发生器寿命≥30000h；

5、负离子发生器:所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3。

6、具有远程红外线遥控，可实时显示时间，故障报警，可查询显示累计时间等；

7、可调风速：风速可调，手控、遥控多种控制方式选择；手动、定时、临时多种工作模式。

8、程控数量：定时消毒，具备工作时间自动累计功能；

9、报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警功能；

10、壁挂式；

11、消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准，适用环境：人在动态环境及静态环境（医用病区）。

二、配置要求：

主机 1台、电源线 1根、遥控器1个

牙科影像板扫描仪技术参数及配置

一、技术参数：

1、像素大小:≥ 35um

2、位深:≥16 位

3、空间分辨率:≥ 10Lp/mm

二、配置要求：

扫描仪主机1台、电源适配器1个、USB 连接线1根、影像板4张、保护板50个、牙科图像管理软件(U盘)1个、影像板保护盒1个

内置洁牙机

- 一、技术参数：

- 1、尖端主振动偏移S≦150um

- 2、半偏移力：Fh<2N

- 二、配置要求：

- LED手柄1个、工作尖5个、荡洗针1套、扳手1个。

- 口腔设备采购服务需求：

- 1、本次采购的所有设备需免费安装，培训并提供场地相关配套施工的技术指导。

- 2、具有良好的安全性能，以确保患者和医护人员的安全。

- 3、运输、装卸、培训、安装调试，由成交供应商负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

- 4、质保与售后：保修2年，终身维修。

- 5、湖南省境内有专业的售后服务点。

- 6、在询价文件中必须提供相关佐证资料（加盖所投产品原厂公章的技术参数或技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。