娄底市妇幼保健院设备、器械采购清单

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号及相关要求 | 材质 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换药碗 | Ф160 | 产品直径160mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 8 | 个 | 75 | 600 |  |
|  | 拆线剪 | 160*45 | 长度160mm，头宽45mm，30Cr13医用不锈钢，硬度 47-53HRC，表面电镀处理。 | 4 | 把 | 108 | 432 |  |
|  | 直钳 | 160，直，全齿 | 总长160mm，直型，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 4 | 把 | 116 | 464 |  |
|  | 弯钳 | 160,弯，全齿 | 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 4 | 把 | 116 | 464 |  |
|  | 注射泵（单通道） | - 1、一体化提手和固定夹。 2、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 3、安全可靠，防护等级IPX4。 4、阻塞回撤功能，当管路阻塞报警时，振动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害病人。 5、具有DPS动态压力检测功能，能显示当前数值，阻塞报警阀值可调。 6、速率范围：0.01-2000ml/h,递增0.1ml/h。7、防虹吸设计，防止药液在暂停期间任意流出。8、具备自动锁屏功能。 - 9、速率≥1ml/h,精度≦正负2%。 |  | 1 | 台 | 4600 | 4600 |  |
|  | 输液泵（单通道） | - 1、输液精度小于等于正负5%。 2、速率范围：0.1~1400ml/h，最小进步0.1ml/h。 - 3、预置输液范围0.1~9999ml，递增0.1ml。 4、屏幕大于等于2.5英寸，显示速度、状态等信息。 - 5、在线滴定功能，安全不中断输液而更改速率。 6、可以分级报警，显示报警信息，压力报警阀值可调。 - 7、防进液等级IPX4。 - 8、锁屏功能，支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。 9、泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。 |  | 1 | 台 | 3400 | 3400 |  |
|  | 远红外加温器 | 加热源：陶瓷板加热；辐射灯箱角度、高度可调节；不锈钢立柱；红外辐射出量档位可调节。辐射箱可调节高度1.5M~1.9M |  | 2 | 台 | 4200 | 8400 |  |
|  | 全胸振荡排痰机背心 | S码 | 需满足儿科现有HW-8001CX配套使用 | 1 | 件 | 520 | 520 |  |
|  | 全胸振荡排痰机背心 | M码 | 需满足儿科现有HW-8001CX配套使用 | 1 | 件 | 520 | 520 |  |
|  | 电动吸引器 | 高负压低流量、储液瓶大于等于2500ml，2只一组 |  | 1 | 台 | 980 | 980 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 20380 |  |