设备名称：婴儿培养箱，型号：YP-90B

一、基本要求：

1．具有箱温控制模式；

2．设置温度与箱内温度分屏显示；

3．独立的超温保护系统；

4．自然风道加湿；

5．婴儿床倾斜角度无级可调功能；

6．产品具有自检功能，多种故障报警提示；

7．蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

8．整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

9．前面板具有温度校正功能；

10．具有数据储存功能；

11．具有正门独立锁定装置；

12．具有RS-232接口；

13．具有氧气输入接口；

14．具有黄疸治疗装置；

15．采用低噪音的无刷直流电机；

16.质保两年。

二、主要技术要求：

1．控温方式：箱温控制 ；

2．控温范围：25℃~37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.)；

3．箱温显示温度范围：5~65℃；

4．升温时间：≤30min；

5．培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃；

6．平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

7．温度均匀性（床垫处于水平位置）:≤0.8℃；

8．温度均匀性（床垫处于倾斜位置）:≤1.0℃；

9．婴儿床倾斜角度：无级可调；

10．婴儿舱内噪声：≤45dB(A)（稳定温度状态下）；

11．故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等；

12．床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED)；

13．床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2；

14．配有黄疸治疗装置是均匀分布≥100个LED光源，整机注册；

15．床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4（光源为LED)；

- 光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分；

- 上黄疸治疗装置可摆放监护仪、注射泵、等设备。

三、售后服务：

在湖南省内有售后服务，仪器在使用过程中，如发生质量问题，随时联系维修人员。

设备名称：婴儿培养箱，型号：YP-90AC

（一）基本要求：

1．具有箱温和肤温两种温度控制模式；

2．具有湿度显示功能和湿度控制功能；

3．设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

4．独立的超温保护系统；

5．独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警；

6．婴儿床倾斜角度无级可调功能；

7．产品具有自检功能，多种故障报警提示；

8．水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用"高温高压"法消毒；

9．蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

10．整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

11．前面板具有温度校正功能；

12．具有肤温传感器脱落报警提示功能；

13．具有数据储存功能；

14．具有正门独立锁定装置；

15．具有RS-232接口；

16．采用低噪音的无刷直流电机；

17.质保两年。

（二）主要技术参数：

1．控制方式：箱温和肤温两种温度控制

2．箱温控制范围：25~37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.)

3．皮肤温度控制范围：34~37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.)4．箱温和肤温显示温度范围：5~65℃

5．升温时间：≤30min

6．培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

7．平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

8．温度均匀性（床垫处于水平位置）:≤0.8℃

9．温度均匀性（床垫处于倾斜位置）:≤1.0℃

10．皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

11．婴儿床倾斜角度：无级可调

12．婴儿舱内噪声：≤45dB(A)（稳定温度状态下）

13．故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

14．湿度显示范围：0%RH~99%RH

15．湿度控制范围：0%RH~90%RH

16．湿度控制精度：±10%RH

17．床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

（三）配有上黄疸治疗装置：

1．床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED)

2．床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2（光源为LED)

3．有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2（光源为LED)

4．配有黄疸治疗装置是均匀分布≥100个LED光源

（四）配有下黄疸治疗装置：

1．床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED)

2．床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED)

3．有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED)

4．整机三类注册

（五）基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器，机柜，上黄疸治疗装置，下黄疸治疗装置；上黄疸治疗装置可摆放监护仪、注射泵、等设备。

（六）售后服务：

在湖南省内有售后服务，仪器在使用过程中，如发生质量问题，随时联系维修人员。